S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H    
W A R U N K ÓW    Z A M Ó W I E N I A

T R Y B    Z A M Ó W I E N I A:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  -  DOSTAWA:

Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kontenerów

Zamawiający oczekuje, że Dostawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Dostawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.

Z A T W I E R D Z A M:

Łódź, dnia 2014-08-11

# Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia

| 1. | Zamawiający: |
| --- | --- |

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

90-743 Łódź;  ul. Lipowa 16

strona internetowa:   www.wios.lodz.pl;      
e-mail; laboratorium@wios.lodz.pl ; zaopatrzenie@wios.lodz.pl

| 2. | Tryb udzielenia zamówienia: |
| --- | --- |

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2013r. poz.907, z późn. zm.) dalej zwaną „ustawą”

2.2. 	Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,ustawy Pzp.

2.3.	Postepowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej

2.4.	W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy „ustawy” i  Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych.

| 3. | Opis przedmiotu zamówienia: dostawa |
| --- | --- |

3.1	Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- Analizator stężenia tlenków azotu – ilość 3 szt. (Kod CPV 38344000-8)

- Analizator stężenia dwutlenku siarki – ilość 3 szt. (Kod CPV 38344000-8)

- Analizator stężenia tlenku węgla – ilość 3 szt. (Kod CPV 38344000-8)

- Analizator stężenia ozonu – ilość 2 szt. (Kod CPV 38344000-8)

- Analizator stężenia pyłu PM10 – ilość 3 szt. (Kod CPV 38344000-8)

- Mierniki Meteo – ilość 1 komplet (Kod CPV 38400000-9)

- Mierniki Meteo – ilość 1 komplety (Kod CPV 38400000-9)

- Mierniki Meteo – ilość 1 komplet (Kod CPV 38400000-9)

- 3.2      Dostawa dwóch kontenerów

- Kontenery – ilość 2 (Kod CPV 44211100-3)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kontenerów zawarty jest w Załączniku Nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38344000-8, 38400000-9, 44211100-3.

4.	Termin wykonania zamówienia:

Do 70 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 19-12-2014r.

| 5. | Oferty częściowe, wariantowe i uzupełniające: |
| --- | --- |

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień uzupełniających,

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

- Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne opisywanym.
Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

6.1.	O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy spełniają warunki, 
w szczególności dotyczące:

6.1.1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać.

6.1.2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Dostawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu w części dotyczącej aparatury kontrolno-pomiarowej o wartości każda minimum 250 000,00 zł brutto.

6.1.3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać

6.1.4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać

6.2.	Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dostawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.3.	Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.

6.4.	Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Dostawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

6.5.	Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Dostawcę  dokumenty oraz oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Dostawca spełnił.

6.6.	Oferta Dostawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

6.7.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

6.7.1.	jest niezgodna z ustawą,

6.7.2.	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i 3,

6.7.3.	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6.7.4.	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6.7.5.	została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6.7.6.	zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6.7.7.	Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 i 3,

6.7.8.	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.8.	O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Dostawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

| 7. | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: |
| --- | --- |

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 
Nr 1.

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 ustawy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy, albo informację o tym, że Dostawca nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4.

    - Parafowany przez Dostawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 5.

    - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  Poprzez określenie głównych dostaw Zamawiający rozumie te zamówienia które spełniają wymagani określone w załączniku Nr 6

Wykaz musi zawierać m.in.: wartość dostaw (brutto), opis przedmiotu (nazwę i krótki opis dostawy), daty wykonania dostaw (w układzie: dd-mm-rrrr), podanie podmiotu (na rzecz których dostawy została wykonane).

Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są:

7.1.6.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.1.6.2. oświadczenie Dostawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
w pkt. 7.1.6.1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
  w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Dostawca nie ma obowiązku
  przedkładania dowodów.

Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania ma zastosowanie § 9
  ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
  rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, 
  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

7.1.6.3. Wypełniony formularz cenowy - załącznik Nr 7

7.1.6.4. Dowód wniesienia wadium.

7.1.6.5. Wypełniony formularz dotyczący szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8

7.1.6.6. Dokumentacja i certyfikaty zgodności wymienione w załączniku Nr 8

7.2	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24.ust.1 „ustawy” Dostawca składa następujące dokumenty:

7.2.1  Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 „ustawy”,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

7.2.2  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

7.2.3  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

7.2.4  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z nich.

7.2.5  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

7.2.6  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

7.3.     Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

7.3.1.	Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

7.3.2.	Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

7.3.3.	W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

7.3.4.	Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

7.3.5.	Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.3.6.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.3.7.	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w siwz.

7.3.8.	Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7.4.9.	Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7.3.10.Dostawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

7.3.11.Złożenie przez Dostawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

7.4.	Postanowienia dotyczące Dostawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.4.1	Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

7.4.1.1. Punkcie 7.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

7.4.1.2. Punkcie 7.2.2,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem składania ofert.

7.4.1.3. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

7.4.2	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych pkt 7.4.1.1 i 7.4.1.2.

7.4.3.	W przypadku Dostawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dostawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.5    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.6    Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7.7	Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

7.7.1.	Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

7.7.2.	Wymienione powyżej dokumenty Dostawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

7.7.3.	Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

7.7.4.	Dostawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym. m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.7.5.	Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

| 8. | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami: |
| --- | --- |

8.1 	Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:

8.1.1   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).

8.1.2.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

8.1.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania  do Zamawiającego należy kierować na adres poczty elektronicznej lub numer faksu  Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

8.2	Wyjaśnienie treści SIWZ:

8.2.1.	Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji   istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert.

8.2.2.	Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Dostawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.wios.lodz.pl.

8.2.3.	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8.2.4.	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

8.3	Modyfikacja treści specyfikacji:

8.3.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.3.2. Wprowadzone  w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, 
w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Dostawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie   internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji.

8.3.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Dostawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa  i zobowiązania Dostawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

8.3.4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

8.3.5. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

8.3.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Dostawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie

8.4	Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

8.4.1.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Dostawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli   spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 „ustawy”. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a „ustawy”.

8.4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

8.4.2.1.  spełnienie przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu,

8.4.2.2. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
   określonych przez Zamawiającego.

8.4.3.  Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.

8.4.4.	Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Dostawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

8.4.5.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8.4.6.	Zamawiający odrzuca ofertę Dostawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Osobą ze strony Zamawiającego  upoważnionym do  kontaktowania się z Dostawcami jest:

-    w  sprawach  technicznych

Włodzimierz Andrzejczak                   laboratorium@wios.lodz.pl     fax: 42 633 33 33

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego  jest Pan Włodzimierz Andrzejczak.

| 9. | Wymagania dotyczące wadium: |
| --- | --- |

9.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

9.2.1. pieniądzu;

9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

9.2.3. gwarancjach bankowych;

9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.2.5. ustawy z poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r., Nr 42 poz. 275 ze zm.).

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy    35 1010 1371 0007 3613 9120 0000 z dopiskiem: wadium w ramach postępowania na realizację zamówienia "dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej"

9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek, tj. ich uwidocznienia na wirtualnym koncie bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.3, przed upływem terminu składania ofert.

9.5. Wadium wnoszone w formach określonych w punktach 9.2.2 do 9.2.5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym:

9.5.1. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,

9.5.2. dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

9.6. Oryginały dokumentów, o których mowa w w punktach 9.2.2 do 9.2.5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a kopie dołączyć do oferty.

9.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

9.9. Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Dostawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Dostawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dostawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana:

|  | 9.12.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9.12.2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, |  |  |
|  | 9.12.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. |  |  |
| 10. |  | Termin związania ofertą: |  |

10.1.	Bieg terminu związania  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.	Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

| 11. | Opis sposobu przygotowania oferty: |
| --- | --- |

11.1   	Dostawca może złożyć jedną ofertę.

11.2 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

11.3 	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

11.4 	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11.5 	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.6 	Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 
w sposób czytelny, pismem czytelnym.

11.7 	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

11.8 	Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

11.9 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych 
w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 7 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.10 Wartość oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (danego zadania), w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena oferty jest ceną ryczałtową.

11.11  Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym cyframi i słownie w polskich złotych.

11.10 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.

11.11 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 
1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Dostawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„  Aparatura” 
nie otwierać przed godz. 11:10  w dniu 22-09-2014r.

11.12   Zamawiający nie uznaje oferty złożonej faksem i e-mailem.

11.13 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami musi być dołączone do oferty (w oryginale) i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli. Dopuszczalna jest kopia poświadczona notarialnie.

11.14 Dostawca może złożyć kopie wymaganych dokumentów (dot. dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów - z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) - w tym przypadku, muszą one być poświadczone na każdej zapisanej stronie, za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, o których mowa wyżej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną).

11.12  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego    oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

| 12. | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: |
| --- | --- |

  - Oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego   90-743 Łódź,  ul. Lipowa  16
     pokój  307 ( Sekretariat )

12.2	Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12.3 	Termin składania ofert upływa dnia  22-09-2013r.  o godzinie 1100

12.4	Przez termin składania ofert rozumie się termin wpływu  oferty do siedziby Zamawiającego.

12.5.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

12.6    Oferty zostaną  otwarte  w  dniu   22-09-2013r.  o godzinie 1110  w siedzibie Zamawiającego pok. 312.

12.7     Otwarcie ofert jest jawne

12.8	Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Dostawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie Dostawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

| 13. | Opis sposobu obliczania ceny: |
| --- | --- |

13.1   	Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2 	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

13.3 	Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

13.4 	Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

13.5	Przy określaniu wartości zamówienia w wykazie wykonanych dostaw należy przyjąć w przypadku realizacji zamówienia w walucie obcej kurs tej waluty na dzień ogłoszenia postępowania i w wykazie zawrzeć wartość w PLN.

| 14. | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: |
| --- | --- |

14.1   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

14.1.1 oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,

14.1.2 z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Dostawca spełnia warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją,

14.1.3 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

14.1.4 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

14.1.5 Dostawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

14.2. 	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena     -   100%

W kryterium cena Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

cena minimalna brutto

Ocena punktowa =  ----------------------------------    * 100 %

cena badana brutto

gdzie:

Cena minimalna - to najniższa cena oferty w danym zadaniu, spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Cena badana  - to cena ocenianej w danym zadaniu oferty.

14.3	Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

14.4	Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
w złożonych wcześniej ofertach.

15.	Informacje o formalnościach,  jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

15.1 	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

15.1.1 	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

15.1.2 	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

15.1.3	zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

15.1.4 	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

15.1.5 	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

15.2	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Dostawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty  - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

15.4 	Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

15.5 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Dostawców, podając w „ Wyniku postępowania”  w szczególności:

15.5.1 	nazwę (firmę), siedzibę i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm) siedziby i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

15.5.2 	uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Dostawców, jeżeli takie będzie miało miejsce

15.5.3 	uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce

15.5.4 	termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

15.6	Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

15.6.1 	w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.6.2 	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

| 16. | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: |
| --- | --- |

16.1.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 5   do niniejszej specyfikacji.

16.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust 1. Zamawiający przewiduje, iż zmiany umowy mogą zachodzić w przypadkach wskazanych w § 9 projektu umowy (Załącznik nr 5).

| 17. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Dostawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: |
| --- | --- |

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w ww. punktach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.10. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

18	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

18.1.	Zamawiający żąda od Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny brutto podanej w ofercie dla danego zadania. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

18.2.	Dostawca wniesie skuteczne zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.

18.3.	Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.4.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Dostawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 35 1010 1371 0007 3613 9120 0000.

18.5.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy.

18.6.	Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania za należycie wykonane, pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady.

18.7.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, należy wnieść je w postaci dwóch dokumentów: jednego wystawionego na kwotę równą 70% całości zabezpieczenia – wygasającego po podpisaniu protokołu odbioru; drugiego wystawionego na kwotę równą 30% całości zabezpieczenia – z terminem ważności obejmującym okres rękojmi za wady.

Łódź, dnia  11 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzam:

# (pieczęć firmy)

.......................................................

(miejscowość i data)

## FORMULARZ  OFERTOWY - Załącznik Nr 1

Dane Dostawcy:

Nazwa:		……………………………………………………………..

Siedziba:		……………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej:  ……………………………………………………

Numer telefonu i faksu:	  .……………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę

Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kontenerów

l)   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji
     istotnych warunków zamówienia,

Cena netto:....................................................zł, słownie złotych: ………………………….. ...................................................................................... ,
plus  podatek VAT .............%, tj.  ..........................................................................zł.

Brutto: ..........................................................zł.

- Osobą do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:..........................................................................................
telefon kontaktowy: ..............................................................

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1)	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

2)	Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)	Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4)	Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5)	Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

6)	Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia lub dokumenty  o których mowa  
w pkt. 7 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

(podpis i pieczątka  Dostawcy)

Załącznik Nr 2

Pieczęć Dostawcy

# nazwa Dostawcy .............................................................................

.............................................................................

adres Dostawcy    .............................................................................

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę :

# Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kontenerów

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w szczególności:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) 	posiadania  wiedzy i doświadczenia,

3) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................., dnia. ...............		      …….......................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 3

Pieczęć Dostawcy

# nazwa Dostawcy .............................................................................

.............................................................................

adres Dostawcy    .............................................................................

# OŚWIADCZENIE O BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę :

# Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kontenerów

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.1  Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................., dnia. ...............		         ……..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 4

Pieczęć Wykonawcy

# Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej

Działając w imieniu

…………………..................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Dostawcy)

NIP: …………………………………….,      REGON: ……………………………………

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

- należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz.331 z późn. zm.)*

................................., dnia. ...............		         ……..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*   niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 5

Projekt  -  Umowa dostawy  Nr  6/2014

zawarta w dniu ………….2014r. w  Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 reprezentowanym przez:

…………………………… - …………………………………………….
zwanego dalej Zamawiającym:

a:

…………………………………………………
reprezentowanym przez:

…………………………..  -   ………….

zwanym dalej Dostawcą

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

- Dostawa i montaż we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,  fabrycznie nowej aparatury kontrolno-pomiarowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

- Dostawca wykona testy poprawnej pracy dostarczonych urządzeń, a także zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do instalacji i przeprowadzenia testów.

- Dostawca przeprowadzi szkolenie instalacyjne dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego, obejmujące co najmniej: procedurę obsługi bieżącej, procedurę kalibracji, rozpoznawania awarii i inne zagadnienia zalecane przez producenta.

2. Zamawiający zastrzega, że wszelkie czynności, które będą wykonywane w jego siedzibie lub na stacji monitoringowej muszą odbywać się w obecności pracownika Zamawiającego w dniach i godzinach pracy WIOŚ (pn. – pt. w godz. 8.00-15.00).

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu umowy: do 70 dni od daty podpisania niniejszej umowy, lecz nie później niż do dnia 19 grudnia 2014 r.

- Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się datę realizacji całości przedmiotu umowy określonego w §1, co potwierdzone zostanie podpisanym obustronnie protokołem odbioru.

Protokół odbioru powinien potwierdzać w szczególności:

-	kompletność dostawy,

-	dokonanie instalacji i uruchomienia urządzenia,

-	wykonanie testów,

-	przeszkolenie pracowników Zamawiającego,

-	przekazanie dokumentacji urządzenia i innej niezbędnej dokumentacji oraz certyfikatów ze szkoleń,

-	datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego,

-	poprawne działanie urządzenia/urządzeń.

§ 3

Strony ustalają wynagrodzenie Dostawcy w kwocie:

- Netto …………….

- Stawka podatku VAT ……………

- Podatek VAT……………………..

- Brutto ……………………………… słownie:(………………………………..) zgodnie z ofertą Dostawcy z dnia …………………..

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w trakcie dokonywania odbioru, o którym mowa w pkt.1 zostaną stwierdzone usterki, Dostawca usunie je niezwłocznie na swój koszt. Po ich usunięciu strony sporządzą bezusterkowy protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty za nią będzie protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie całości umowy dołączony przez Dostawcę do faktury i zaakceptowany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego. Faktura bez protokołu nie będzie realizowana.

- Zamawiający dokona płatności na konto Dostawcy przelewem w terminie 21 dni od daty
      otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 4

- Dostawca dostarczy przedmiot umowy o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i zainstaluje go we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

- Dostawa musi odbyć się w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy.

- O planowanych terminach szkoleń, o których mowa w §1 ust.1 pkt. 3 niniejszej umowy  Kierownik Laboratorium powinien być uprzedzony przez Dostawcę minimum na 3 dni robocze wcześniej.

- Szkolenie o którym mowa w § 1ust.1 pkt. 3 niniejszej umowy odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub na stacji monitoringowej. Szkolenie instalacyjne rozpocznie się po zgłoszeniu przez Dostawcę gotowości urządzeń do pracy.

- O terminie dostawy oraz wszelkich innych czynności wykonywanych w siedzibie Zamawiającego lub na stacji monitoringowej należy powiadomić Kierownika Laboratorium Zamawiającego na 3 dni robocze wcześniej pod rygorem nieodebrania dostawy lub niedopuszczenia do wykonania czynności.

§ 5

- Dostawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 24 miesięcznej nieodpłatnej gwarancji wraz z przeglądem okresowym co 6 miesięcy zgodnie z poniższymi zapisami.

- Termin gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu.

- Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw 
z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych części urządzenia lub wymiany urządzenia na wolne od wad.

- Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego wykonywania wszystkich czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta  oraz  bezpłatnego wykonywania przeglądów i kalibracji przynajmniej raz na rok lub częściej jeżeli wynika to z zaleceń producenta.

- Dostawca zobowiązuje się zapewnić serwis na terenie Polski przez okres minimum 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Usługi serwisowe w okresie gwarancji świadczone są bezpłatnie. Usługi serwisowe wykonywane w okresie pogwarancyjnym mogą być przedmiotem odrębnych zleceń; Zamawiający nie jest jednak zobowiązany do korzystania z serwisu zapewnionego przez Dostawcę.

- Dostawca gwarantuje reakcję serwisu maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Dostawca zobowiązuje się do dokonania naprawy (w tym wymiany) uszkodzonego urządzenia nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii.
W przypadku, kiedy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu urządzenia lub też całego urządzenia, a Dostawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego urządzenia jest niemożliwe w terminie, o którym mowa powyżej  ze względów niezależnych od niego, Zamawiający może przedłużyć (w formie pisemnej) termin na wykonanie naprawy.

- Dostawca przyjmuje zgłoszenia w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem

faks ………………..., e-mail ……………………………………….……………….

- Dostawca w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia, potwierdza Zamawiającemu faksem fakt jego otrzymania.

- Dostawca gwarantuje wsparcie techniczne pod numerem telefonu nr.:……………

faks nr.: ……………., e-mail:……………………………………………….………...

- Dostawca udziela dodatkowo rękojmi na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego na okres 24 miesięcy. Termin rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru skorzystania z uprawnień w ramach gwarancji lub rękojmi.

§ 6

- Dostawca przed podpisaniem umowy wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wartości umowy z podatkiem VAT, tj. ………. zł w formie dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego umowy za należycie wykonaną. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w dwóch ratach w terminach określonych w ust. 1 wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Dostawcy.

§ 7

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 725-002-72-22

§ 8

W przypadku opóźnienia  w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo obniżyć cenę, o której mowa w §3 o  0,2%   za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- w zakresie zmiany terminu wykonania jeżeli opóźnienie będzie następowało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z powodu działania siły wyższej,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa zmiany są dopuszczalne 
w zakresie w jakim zmiany te wpływają na umowę.

- Zmiany Umowy określone w ust. 1 nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia, 
o którym mowa w §3.

§ 10

1.  W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykonania umowy, strony odwołają się do oferty i  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część umowy.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych umową oraz ustawą Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę spisano w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.

Dostawca                                                                              Zamawiający

Załącznik Nr 6

Pieczęć Wykonawcy

miejscowość, data .........................

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

Dostawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień podobnych (umów) o wartości brutto co najmniej 250 000,00 zł (przez zamówienia podobne rozumie się dostawy analizatorów/mierników meteo do monitoringu powietrza).

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące główne dostawy:

| L.p. | Przedmiot dostawy | Odbiorca dostawy: nazwa, adres | Wartość dostawy brutto w zł. | Data wykonania dostawy (dz-m-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………. …………….. …………….. ……………. | ………………… ………………… | …………….zł | ..................... |
| 2 | ……………. …………….. …………….. ……………. | ………………… ………………… | …………….zł | ..................... |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku braku takich dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

................................., dnia. ...............		      …….......................................................

( podpis  upoważnionego 
                                                                  przedstawiciela  dostawcy)

Załącznik Nr 7

Pieczęć Wykonawcy

miejscowość, data .........................

Formularz cenowy

| Urządzenie | L.p. | Nazwa producenta i model urządzenia | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wysokość podatku VAT w % | Wartość brutto (cena jednostkowa w zł x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 |  |  |  |  |  |  |
| Fabrycznie nowy analizator tlenków azotu NOx (spełniający wymagania normy EN 14211) | 1 |  | 3 szt. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy analizator stężenia ditlenku siarki SO2 (spełniający wymagania normy EN 14212) | 2 |  | 3 szt. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy analizator stężenia tlenku węgla CO (spełniający wymagania normy EN 14626) | 3 |  | 3 szt. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy analizator stężenia ozonu O3(spełniający wymagania normy EN 14625) | 4 |  | 2 szt. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy analizator stężenia pyłu PM10 (spełniający wymagania normy EN 12341) | 5 |  | 3 szt |  |  |  |
| Fabrycznie nowy miernik meteo (kierunek i prędkość wiatru 2D, temperatura i wilgotność, opad atmosferyczny, cieśninie atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego) | 6 |  | 1 kpl. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy miernik meteo (kierunek i prędkość wiatru 2D, temperatura i wilgotność, opad atmosferyczny, natężenie promieniowania słonecznego) | 7 |  | 1 kpl. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy miernik meteo (temperatura i wilgotność) | 8 |  | 1 kpl. |  |  |  |

Formularz cenowy

| Kontener | L.p. | Nazwa producenta i model urządzenia | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wysokość podatku VAT w % | Wartość brutto (cena jednostkowa w zł x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 2 |  |  |  |  |  |  |
| Fabrycznie nowy kontener dla stacji przy ul. Czernika w Łodzi | 1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| Fabrycznie nowy kontener dla stacji przy ul. Sokoła w Radomsku | 1 |  | 1 szt. |  |  |  |

.............................., dn. ...................

(miejscowość)			                                          ...........................................................

(Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Dostawcy)

Załącznik Nr 8

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń

| - Lp. | - Opis | - Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru - (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Dostawa przekaże Zamawiającemu dla każdego dostarczonego urządzenia następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, pozwalającą na pełną ocenę właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia, potwierdzającą że oferowane przez Oferenta urządzenie spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. Dokumentacja powinna zawierać m.in. opis działania, obsługi, eksploatacji, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych, regulacji i kalibracji, schematy działania, wykaz i częstotliwość czynności serwisowych i konserwacyjnych, rysunki urządzenia i podzespołów niezbędne do utrzymania urządzenia w ruchu, wykazy materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i podzespołów zgodnie z dokumentacją techniczną. Cala dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. |  |
| - 2. | - Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | - Dostawa analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych i analizatorów pyłu, czujników meteo, kontenerów wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy będzie się odbywać do 70 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, lecz nie później niż do dnia 19 grudnia 2014 r. |  |
|  |  | - W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji/sprawdzania. |  |
|  |  | - Podłączenie w odniesieniu do analizatorów: - Dostawca wykona podłączenia zakończone testem poprawności działania: - 1. Cyfrowe / Ethernet do systemu zbierania danych. - 2. Do sytemu kalibracji zewnętrznej (kalibrator wielogazowy) . - Wykonawca wykona podłączenia wykorzystując własne materiały (węże teflonowe, złączki, przewody itp.), uruchomi transmisję danych z analizatora do będącego na wyposażeniu stacji dataloggera za pomocą złącza cyfrowego i wykaże poprawność działania układu. - Wszelkie prace podłączeniowe Wykonawca wykona we własnym zakresie w obecności i asyście operatora stacji. - Dodatkowo wykonawca podłączy wszystkie analizatory, które posiada Zamawiający tj. analizator BTX GC 866 do istniejących systemów kalibracji zewnętrznej (dotyczy lokalizacji Łódź ul. Gdańska). |  |
|  |  | - Wszystkie czynności wykonane przez Dostawę i poddostawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. |  |
| - 3. | - Szkolenie instalacyjne i jego zakres | - Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy po uruchomieniu urządzenia w miejscu wyznaczonym przez odbiorcę końcowego dla przynajmniej 2 osób z pracowników laboratorium. - Szkolenie musi zawierać przynajmniej: - - procedurę wzorcowania/kalibracji analizatora, - - procedurę kalibracji/sprawdzenia przepływu próby i czujnika(ów) ciśnienia, - - procedurę sprawdzania szczelności toru pomiarowego, - - programowanie urządzenia, - - obsługę urządzenia, - - rozpoznawanie awarii, - - obsługę programu komunikacyjnego, - - przygotowanie i przedstawienie harmonogramu prac obsługowych zapewniających wysoką jakość danych uzyskiwanych z analizatora, - - konserwację urządzeń, w tym sprawdzanie i czyszczenie masowych kontrolerów przepływu, - - inne zagadnienia zalecane przez producenta. Szkolenie instalacyjne i testy funkcyjne urządzenia potwierdzone certyfikatem. - Instalacja urządzenia musi być wykonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić pracownikom laboratorium nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji. |  |
| - 4. | - Gwarancja | - Dostawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia 24 miesięcznej gwarancji wraz z przeglądem okresowym co 6 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. |  |
|  |  | - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Dostawa (robocizna i części zamienne). |  |
|  |  | - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. |  |
|  |  | - Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. |  |
|  |  | - Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. |  |
|  |  | - Dostawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. |  |
|  |  | - W przypadku awarii urządzenia, naprawa w miejscu instalacji lub wymiana na urządzenie zastępcze na okres naprawy. Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Dostawca zapewni urządzenie zastępcze. |  |
|  |  | Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy. |  |
|  |  | - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Dostawy. |  |
|  |  | - Przez okres gwarancji Dostawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. |  |
| - 5. | - Serwis pogwarancyjny | - Dostawa zapewni, po upływie okresu gwarancji dostępność odpłatnego serwisu przez okres minimum 5 lat. |  |

- 1. Analizator stężenia tlenków azotu – ilość 3 szt. Kod CPV 38344000-8

Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione na następujących stacjach:

Łódź, ul. Czernika 1/3,

Łódź, ul. Gdańska 16,

Radomsko, ul. Sokoła 4.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Dostawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 2. | Zasilanie | Jednofazowe 230 V AC 50 Hz. Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |
| 3. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |  |
| 4. | Metoda pomiaru | Ciągły pomiar automatyczny metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą EN 14211. |  |
| 5. | Potwierdzenie równoważności /Certyfikaty | Certyfikat oraz raport z badań zgodności z normą EN 14211 wykonanych przez jednostkę akredytowaną (posiadającą akredytację dotyczącą wykonania tego zadania zgodnie wymaganiami europejskiej normy EN ISO/IEC 17025). Do oferty należy załączyć całość raportu w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej oraz część zawierającą wnioski w języku polskim w formie drukowanej. |  |
|  |  | W przypadku braku certyfikatu o którym mowa powyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie dostarczenie: – certyfikatu oraz wniosków wraz z podsumowaniem raportu potwierdzające ekwiwalentność z metodą referencyjną zgodną z normą EN 14211 wydane przez laboratorium akredytowane na normę EN ISO/IEC 17025 i przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem „Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - Report by an EC Working group”, – zatwierdzenie raportu o którym mowa powyżej przez właściwe organy i podmioty jednego z państw Unii Europejskiej, który został wyznaczony zgodnie z art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do akceptacji systemów pomiarowych (metod, sprzętu, sieci i laboratoriów). |  |
| 6. | Zakres pomiarowy | Programowalny minimum od 0..100 ppb do 0..10 ppm. |  |
| 7. | Dopuszczalna temperatura pracy | + 10.. + 35 °C. |  |
| 8. | Liniowość | ± 1% zakresu pomiarowego. |  |
| 9. | Granica wykrywalności | ≤ 0,5 ppb. |  |
| 10. | Dryft ZERO | ≤ 0,5 ppb/24 h. |  |
| 11. | Dryft SPAN | ≤ 1 % pomiaru/24 h. |  |
| 12. | Obudowa | Zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku 19”. |  |
| 13. | Oczyszczanie próbki | Filtr PTFE 5 µm, Ø 47 mm. |  |
| 14. | Pomiar przepływu i ciśnienia | Mierzony przepływ próbki musi być wyrażony w jednostkach przepływu. Mierzone ciśnienie próbki na wejściu i w komorze pomiarowej muszą być wyrażone w jednostkach ciśnienia. Musi istnieć możliwość wzorcowania czujników przepływu i czujników ciśnień. |  |
| 15. | Wejścia/Wyjścia sygnałów | Cyfrowe: cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span). Sygnały pokazujące wartości ujemne z analizatora. We/Wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP). |  |
| 16. | Sposób kontroli zero/span/sample | Przełączanie wejścia zero/span/sample za pomocą wewnętrznych, zdalnie sterowanych elektrozaworów, z możliwością przełączania zaworów z poziomu analizatora. |  |
| 17. | Diagnostyka pracy urządzenia | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora. Zdalna: przez port RS 232, USB lub Ethernet. Dostawca dostarczy odpowiedni program służący do zdalnej obsługi analizatora poprzez port TCP/IP. Licencja oprogramowania do zdalnej obsługi analizatora bezterminowa i wielostanowiskowa. |  |
| 18. | System kalibracji | Zewnętrzny – poprzez kalibrator wielogazowy. Zerowanie – sprawdzanie zero analizatora z zewnętrznego źródła powietrza „zerowego”. Dostępne z poziomu menu analiz współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany. Kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla zero oraz dla span z poziomu analizatora. Nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |
| 19. | Pompa poboru próby | Zewnętrzna 230 V AC 50 Hz. |  |
| 20. | Złączki, połączenia toru przepływu próbki, filtry | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. Filtr pompy (jeżeli występuje) z możliwością wymiany wypełnienia oczyszczającego. |  |
| 21. | Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe | Dostawca zapewni dla każdego analizatora wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. Wyposażenie dodatkowe: - zestaw naprawczy pompy – 1 kpl. - wypełnienie oczyszczające filtra pompy (jeśli występuje) – na 2 lata eksploatacji. - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) – 2 kpl. - filtry PTFE Ø 47 mm – 50 szt. - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku. |  |

- 2. Analizator stężenia ditlenku siarki – ilość 3 szt. Kod CPV 38344000-8

Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione na następujących stacjach:

Łódź, ul. Czernika 1/3,

Łódź, ul. Gdańska 16,

Radomsko, ul. Sokoła 4.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Dostawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 2. | Zasilanie | Jednofazowe 230 V AC 50 Hz. Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |
| 3. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |  |
| 4. | Metoda pomiaru | Ciągły pomiar automatyczny metodą spektrofotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą EN 14212. |  |
| 5. | Potwierdzenie równoważności /Certyfikaty | Certyfikat oraz raport z badań zgodności z normą EN 14212 wykonanych przez jednostkę akredytowaną (posiadającą akredytację dotyczącą wykonania tego zadania zgodnie wymaganiami europejskiej normy EN ISO/IEC 17025). Do oferty należy załączyć całość raportu w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej oraz część zawierającą wnioski w języku polskim w formie drukowanej. |  |
|  |  | W przypadku braku certyfikatu o którym mowa powyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie dostarczenie: – certyfikatu oraz wniosków wraz z podsumowaniem raportu potwierdzające ekwiwalentność z metodą referencyjną zgodną z normą EN 14212 wydane przez laboratorium akredytowane na normę EN ISO/IEC 17025 i przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem „Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - Report by an EC Working group”, – zatwierdzenie raportu o którym mowa powyżej przez właściwe organy i podmioty jednego z państw Unii Europejskiej, który został wyznaczony zgodnie z art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do akceptacji systemów pomiarowych (metod, sprzętu, sieci i laboratoriów). |  |
| 6. | Zakres pomiarowy | Programowalny minimum od 0..100 ppb do 0..10 ppm. |  |
| 7. | Dopuszczalna temperatura pracy | + 10.. + 35 °C. |  |
| 8. | Liniowość | ± 1% zakresu pomiarowego. |  |
| 9. | Granica wykrywalności | ≤ 0,5 ppb. |  |
| 10. | Dryft ZERO | < 1,0 ppb/24 h. |  |
| 11. | Dryft SPAN | ≤ 1 % pomiaru/24 h. |  |
| 12. | Obudowa | Zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku 19”. |  |
| 13. | Oczyszczanie próbki | Filtr PTFE o średnicy 47 mm. |  |
| 14. | Pomiar przepływu i ciśnienia | Mierzony przepływ próbki musi być wyrażony w jednostkach przepływu. Mierzone ciśnienie próbki musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia. |  |
| 15. | Wejścia/Wyjścia sygnałów | Cyfrowe: cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span). Sygnały pokazujące wartości ujemne z analizatora. We/Wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP). |  |
| 16. | Sposób kontroli zero/span/sample | Przełączanie wejścia zero/span/sample za pomocą wewnętrznych, zdalnie sterowanych elektrozaworów, z możliwością przełączania zaworów z poziomu analizatora. |  |
| 17. | Diagnostyka pracy urządzenia | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora. Zdalna: przez port RS 232, USB lub Ethernet. Dostawca dostarczy odpowiedni program służący do zdalnej obsługi analizatora poprzez port TCP/IP. Licencja oprogramowania do zdalnej obsługi analizatora bezterminowa i wielostanowiskowa. |  |
| 18. | System kalibracji | Zewnętrzny – poprzez kalibrator wielogazowy. Zerowanie – sprawdzanie zero analizatora z zewnętrznego źródła powietrza „zerowego”. Dostępne z poziomu menu analiz współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany. Kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla zero oraz dla span z poziomu analizatora. Nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |
| 19. | Pompa poboru próby | Wbudowana. |  |
| 20. | Złączki, połączenia toru przepływu próby | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. |  |
| 21. | Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe | Dostawca zapewni dla każdego analizatora wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. Wyposażenie dodatkowe: - zestaw naprawczy pompy – 1 kpl. - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) – 2 kpl. - filtry PTFE Ø 47 mm – 50 szt. - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku. |  |
| 22. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów CS-MK3 (lub nowszej wersji) za pośrednictwem złącza szeregowego. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze. Dostawca uruchomi automatyczną procedurę ZERO/SPAN wykorzystując istniejący na stacji kalibrator wielogazowy, oraz konfigurując oprogramowanie CS-logger. |  |

- 3. Analizator stężenia tlenku węgla – ilość 3 szt. Kod CPV 38344000-8

Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione na następujących stacjach:

Łódź, ul. Czernika 1/3,

Łódź, ul. Gdańska 16,

Radomsko, ul. Sokoła 4.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Dostawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 2. | Zasilanie | Jednofazowe 230 V AC 50 Hz. Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |
| 3. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |  |
| 4. | Metoda pomiaru | Ciągły pomiar automatyczny metodą spektrometrii w podczerwieni zgodnie z normą EN 14626. |  |
| 5. | Potwierdzenie równoważności /Certyfikaty | Certyfikat oraz raport z badań zgodności z normą EN 14626 wykonanych przez jednostkę akredytowaną (posiadającą akredytację dotyczącą wykonania tego zadania zgodnie wymaganiami europejskiej normy EN ISO/IEC 17025). Do oferty należy załączyć całość raportu w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej oraz część zawierającą wnioski w języku polskim w formie drukowanej. |  |
|  |  | W przypadku braku certyfikatu o którym mowa powyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie dostarczenie: – certyfikatu oraz wniosków wraz z podsumowaniem raportu potwierdzające ekwiwalentność z metodą referencyjną zgodną z normą EN 14626 wydane przez laboratorium akredytowane na normę EN ISO/IEC 17025 i przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem „Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - Report by an EC Working group”, – zatwierdzenie raportu o którym mowa powyżej przez właściwe organy i podmioty jednego z państw Unii Europejskiej, który został wyznaczony zgodnie z art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do akceptacji systemów pomiarowych (metod, sprzętu, sieci i laboratoriów). |  |
| 6. | Zakres pomiarowy | Programowalny minimum od 0..10 ppm do 0..200 ppm. |  |
| 7. | Dopuszczalna temperatura pracy | + 10.. + 35 °C. |  |
| 8. | Liniowość | ± 1% zakresu pomiarowego. |  |
| 9. | Granica wykrywalności | ≤ 0,05 ppm. |  |
| 10. | Dryft ZERO | ≤ 0,1 ppm/24 h. |  |
| 11. | Dryft SPAN | ≤ 1 % pomiaru/24 h. |  |
| 12. | Obudowa | Zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku 19”. |  |
| 13. | Oczyszczanie próbki | Filtr PTFE 5 µm, Ø 47 mm. |  |
| 14. | Pomiar przepływu i ciśnienia | Mierzony przepływ próbki musi być wyrażony w jednostkach przepływu. Mierzone ciśnienie próbki musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia. |  |
| 15. | Wejścia/Wyjścia sygnałów | Cyfrowe: cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span). Sygnały pokazujące wartości ujemne z analizatora. We/Wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP). |  |
| 16. | Sposób kontroli zero/span/sample | Przełączanie wejścia zero/span/sample za pomocą wewnętrznych, zdalnie sterowanych elektrozaworów, z możliwością przełączania zaworów z poziomu analizatora. |  |
| 17. | Diagnostyka pracy urządzenia | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora. Zdalna: przez port RS 232, USB lub Ethernet. Dostawca dostarczy odpowiedni program służący do zdalnej obsługi analizatora poprzez port TCP/IP. Licencja oprogramowania do zdalnej obsługi analizatora bezterminowa i wielostanowiskowa. |  |
| 18. | System kalibracji | Zewnętrzny – poprzez kalibrator wielogazowy. Zerowanie – sprawdzanie zero analizatora z zewnętrznego źródła powietrza „zerowego”. Dostępne z poziomu menu analiz współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany. Kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla zero oraz dla span z poziomu analizatora. Nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |
| 19. | Pompa poboru próby | Wbudowana. |  |
| 20. | Złączki, połączenia toru przepływu próby | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. |  |
| 21. | Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe | Dostawca zapewni dla każdego analizatora wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. Wyposażenie dodatkowe: - zestaw naprawczy pompy – 1 kpl. - źródło IR – 1 szt.. - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) – 2 kpl. - filtry PTFE Ø 47 mm – 50 szt. - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku. |  |
| 22. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów CS-MK3 (lub nowszej wersji) za pośrednictwem złącza szeregowego. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze. Dostawca uruchomi automatyczną procedurę ZERO/SPAN wykorzystując istniejący na stacji kalibrator wielogazowy, oraz konfigurując oprogramowanie CS-logger. |  |

- 4. Analizator stężenia ozonu – ilość 2 szt. Kod CPV 38344000-8

Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione na następujących stacjach:

Łódź, ul. Czernika 1/3,

Łódź, ul. Gdańska 16.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Dostawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 2. | Zasilanie | Jednofazowe 230 V AC 50 Hz. Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |
| 3. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |  |
| 4. | Metoda pomiaru | Ciągły pomiar automatyczny metodą fotometrii w ultrafiolecie zgodnie z normą EN 14625. |  |
| 5. | Potwierdzenie równoważności /Certyfikaty | Certyfikat oraz raport z badań zgodności z normą EN 14625 wykonanych przez jednostkę akredytowaną (posiadającą akredytację dotyczącą wykonania tego zadania zgodnie wymaganiami europejskiej normy EN ISO/IEC 17025). Do oferty należy załączyć całość raportu w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej drukowanej oraz część zawierającą wnioski w języku polskim w formie drukowanej. |  |
|  |  | W przypadku braku certyfikatu o którym mowa powyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie dostarczenie: – certyfikatu oraz wniosków wraz z podsumowaniem raportu potwierdzające ekwiwalentność z metodą referencyjną zgodną z normą EN 14625 wydane przez laboratorium akredytowane na normę EN ISO/IEC 17025 i przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem „Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - Report by an EC Working group”, – zatwierdzenie raportu o którym mowa powyżej przez właściwe organy i podmioty jednego z państw Unii Europejskiej, który został wyznaczony zgodnie z art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do akceptacji systemów pomiarowych (metod, sprzętu, sieci i laboratoriów). |  |
| 6. | Zakres pomiarowy | Programowalny minimum od 0..100 ppb do 0..10 ppm. |  |
| 7. | Dopuszczalna temperatura pracy | + 10.. + 35 °C. |  |
| 8. | Liniowość | ± 1% zakresu pomiarowego. |  |
| 9. | Granica wykrywalności | < 1 ppb. |  |
| 10. | Dryft ZERO | < 1 ppb/24 h. |  |
| 11. | Dryft SPAN | ≤ 1 % pomiaru/24 h. |  |
| 12. | Obudowa | Zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku 19”. |  |
| 13. | Oczyszczanie próbki | Filtr PTFE 5 µm, Ø 47 mm. |  |
| 14. | Pomiar przepływu i ciśnienia | Mierzony przepływ próbki musi być wyrażony w jednostkach przepływu. Mierzone ciśnienie próbki musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia. |  |
| 15. | Wejścia/Wyjścia sygnałów | Cyfrowe: cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span). Sygnały pokazujące wartości ujemne z analizatora. We/Wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP). |  |
| 16. | Sposób kontroli zero/span/sample | Przełączanie wejścia zero/span/sample za pomocą wewnętrznych, zdalnie sterowanych elektrozaworów, z możliwością przełączania zaworów z poziomu analizatora. |  |
| 17. | Diagnostyka pracy urządzenia | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora. Zdalna: przez port RS 232, USB lub Ethernet. Dostawca dostarczy odpowiedni program służący do zdalnej obsługi analizatora poprzez port TCP/IP. Licencja oprogramowania do zdalnej obsługi analizatora bezterminowa i wielostanowiskowa. |  |
| 18. | System kalibracji | Zewnętrzny – poprzez kalibrator wielogazowy. Zerowanie – sprawdzanie zero analizatora z zewnętrznego źródła powietrza „zerowego”. Dostępne z poziomu menu analiz współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany. Kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla zero oraz dla span z poziomu analizatora. Nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |
| 19. | Pompa poboru próby | Wbudowana. |  |
| 20. | Złączki, połączenia toru przepływu próby | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. |  |
| 21. | Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe | Dostawca zapewni dla każdego analizatora wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. Wyposażenie dodatkowe: - zestaw naprawczy pompy – 1 kpl. - scrubber – 1 szt.. - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) – 2 kpl. - filtry PTFE Ø 47 mm – 50 szt. - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku. |  |
| 22. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów CS-MK3 (lub nowszej wersji) za pośrednictwem złącza szeregowego. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze. Dostawca uruchomi automatyczną procedurę ZERO/SPAN wykorzystując istniejący na stacji kalibrator wielogazowy, oraz konfigurując oprogramowanie CS-logger. |  |

- 5. Analizator stężenia pyłu PM 10 – ilość 3 szt. Kod CPV 38344000-8

Analizatory zostaną zainstalowane i uruchomione na następujących stacjach:

Łódź, ul. Czernika 1/3,

Łódź, ul. Gdańska 16,

Radomsko, ul. Sokoła 4.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Dostawca /Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 2. | Zasilanie | Jednofazowe 230 V AC 50 Hz. Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |
| 3. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |  |
| 4. | Metoda pomiaru | Pomiar automatyczny PM 10 metodą ciągłą zapewniającą równomierne pokrycie wynikami analizy okresu pomiaru w oparciu o bazowe średnie 30 minutowe lub 60 minutowe. |  |
| 5. | Potwierdzenie równoważności /Certyfikaty | Certyfikat oraz raport z badań zgodności analizatora wraz z głowicą separacyjną, w dostarczanej konfiguracji z normą EN 12341 wykonanych przez jednostkę akredytowaną (posiadającą akredytację dotyczącą wykonania tego zadania zgodnie wymaganiami europejskiej normy EN ISO/IEC 17025). Do oferty należy załączyć całość raportu w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej oraz część zawierającą wnioski w języku polskim w formie drukowanej. |  |
|  |  | W przypadku braku certyfikatu o którym mowa powyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie dostarczenie: – certyfikatu oraz wniosków wraz z podsumowaniem raportu potwierdzające ekwiwalentność z metodą referencyjną zgodną z normą EN 12341 wydane przez laboratorium akredytowane na normę EN ISO/IEC 17025 i przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem „Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - Report by an EC Working group”, – zatwierdzenie raportu o którym mowa powyżej przez właściwe organy i podmioty jednego z państw Unii Europejskiej, który został wyznaczony zgodnie z art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do akceptacji systemów pomiarowych (metod, sprzętu, sieci i laboratoriów). |  |
|  |  | Dla urządzeń stosujących źródła promieniowania beta dokumenty potwierdzające aktywność zainstalowanych źródeł oraz informacje dotyczące wprowadzenia źródeł na terytorium Polski zgodnie z ustawą z 29 listopada 2000 r, „Prawo Atomowe” – urządzenie nie mogą wymagać uzyskania zezwolenia ani zgłoszenia z art. 6, pkt. 1 Prawa Atomowego, Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 76 – promieniowanie niższe niż graniczna wartość aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów. |  |
| 6. | Zakres pomiarowy | Programowalny minimum od 0..1000 μg/m3. |  |
| 7. | Dopuszczalna temperatura pracy | + 15.. + 35 °C. |  |
| 8. | Temperatura próbkowanego powietrza | Co najmniej – 30 do + 40 °C. |  |
| 9. | Wilgotność względna pracy | Co najmniej od 20 do 90 %. |  |
| 10. | Długość cyklu pomiarowego | Średnia bazowa nie dłuższa niż 1 godzina. |  |
| 11. | Granica oznaczalności | ≤ 2 μg/m3 przy czasie uśredniania 1 doby. |  |
| 12. | Granica oznaczalności | ≤ 5 μg/m3 przy czasie uśredniania 1 godziny. |  |
| 13. | Świadectwo wzorcowania | Fabryczne świadectwo wzorcowania, z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych miernika (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne – jeżeli ma to zastosowanie. |  |
| 14. | Raportowanie wyników | Odniesione do warunków rzeczywistych. |  |
| 15. | Głowica pomiarowa | Wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium. |  |
|  |  | Otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu. |  |
|  |  | Konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i czyszczenie. |  |
|  |  | Taka sama jak używana w badaniach potwierdzających równoważność. |  |
|  |  | Dostawca dostarczy dla pyłu PM10 i PM2.5 komplet głowic separujących, po jednym na każde dostarczone urządzenie, tak aby każdy analizator mógł mierzyć zarówno pył PM10 i PM2.5 ale nie równocześnie. |  |
| 16. | System poboru próby | W osłonie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium, konstrukcja zapobiegająca kondensacji wilgoci oraz odparowywania części lotnych z pyłu. |  |
|  |  | Przejście przez dach kontenera zabezpieczone przed przeciekaniem, kołnierzem ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium. |  |
|  |  | Grzanie inteligentne uzależnione od zewnętrznej temperatury i wilgotności – proszę podać opis. |  |
|  |  | Położenie głowicy 0,75 – 1,4 m ponad powierzchnią dachu kontenera. |  |
| 17. | Natężenie przepływu powietrza zasysanego do urządzenia | Regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia (pomiar temperatury i ciśnienie zewnętrznego). |  |
|  |  | Dokładność regulacji lepsza/równa ± 2%. |  |
|  |  | Czas odpowiedzi regulatora przepływu umożliwiający płynne przejście ze stanów skrajnych zakresu regulacji przepływu (np. czas regulacji przepływu po zmianie taśmy w miernikach opartych o zasadę tłumienia promieniowania beta przy ekstremalnie wysokich stężeniach musi być wystarczający aby bez zatrzymań regulacji dojść do żądanej wartości przepływu). |  |
|  |  | Pompa o wystarczającej wydajności zapewniającej pracę analizatora w deklarowanym przez producenta zakresie pomiarowym. |  |
| 18. | Komunikacja z istniejącym systemem zbierania danych | Poprzez złącza cyfrowe z możliwością transmisji co najmniej: - aktualnego i średniego stężenia pyłu przynajmniej dla 30-min (jeśli występuje) lub 60-min w warunkach rzeczywistych, - statusu „ważności danych” – błędów pomiarowych. |  |

| 19. | Wyjścia/wejścia sygnałowe | Możliwość programowania i diagnostyki (lokalnie z klawiatury) i zdalnie przez port cyfrowy. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cyfrowe: dwukierunkowe, status i wartości pomiarowe, parametry konfiguracyjne i operacyjne, zdalne sterowanie. |  |
|  |  | Wewnętrzny system zbierania danych umożliwiający dla przynajmniej 14 dni pomiarowych zapamiętanie wielkości pomiarowych: - średniego stężenia w warunkach rzeczywistych (temp., ciśnienie). dla średnich bazowych (30 lub 60 min.). - daty i czasu pomiaru. - statusu danych (błędy pomiaru). |  |
|  |  | Możliwość programowania (za pomocą wbudowanej „klawiatury”: - okresu uśredniania stężenia, przynajmniej dla średniej bazowej (30 lub 60-min) i 24 godzin. - daty rozpoczęcia i zakończenia pomiaru. |  |
|  |  | Wszystkie parametry pracy miernika mają być dostępne poprzez port RS-232. |  |
|  |  | Transmisja danych do istniejących dataloggerów CS-MK3 (lub nowszej wersji). |  |
| 20. | Wyświetlacz | LCD w języku polskim lub angielskim. |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania na ekranie analizatora przynajmniej: - stężenia z ostatniego okresu pomiarowego (lub stężenia aktualnego) w warunkach rzeczywistych (temp. i ciśnienie). - aktualnego natężenia przepływu zasysanego powietrza. - statusu danych (błędy pomiarowe). |  |
| 21. | Cechy dodatkowe | Metoda pomiarowa musi zapobiegać stratom powodowanym parowaniem części lotnych pyłu, czy rozkładu części stałych pyłu. |  |
|  |  | Wbudowane złącze Ethernet z kartą sieciową ( wyjście TCP/IP). Dostawca dostarczy odpowiedni program służący do zdalnej obsługi analizatora poprzez port TCP/IP. Licencja oprogramowania do zdalnej obsługi analizatora bezterminowa i wielostanowiskowa. |  |
|  |  | Regulacje i kalibracje miernika powinny być możliwe do wykonania w całości, zgodnie z dokumentacją producenta, w miejscu pracy miernika. Wszelkie elementy konieczne do wykonania kalibracji muszą zostać dostarczone przez Dostawcę. |  |
| 22. | Sposób kalibracji przepływu | Możliwość sprawdzenia przepływu bez konieczności demontażu analizatora. |  |
| 23. | Materiały eksploatacyjne | Wszelkie umożliwiające ciągłą pracę przyrządu minimum przez okres 24 miesięcy. |  |
| 24. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów CS-MK3 (lub nowszej wersji) za pośrednictwem złącza szeregowego. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze. |  |

- 8. Mierniki Meteo – ilość 1 komplet Kod CPV 38400000-9

Mierniki meteo z wyposażeniem podanym poniżej lub równoważnym zostaną zainstalowane i uruchomione na następującej stacji:

Łódź, ul. Czernika 1/3.

Data produkcji mierników meteo – 2014 r.

Standard produkcji – Certyfikat zgodności CE  (załączyć do oferty).

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunek i prędkość wiatru 2D |  |  |  |
| 1. | Kierunek wiatru | Zakres: 0-359o. |  |
|  |  | Rozdzielczość: ≤ 0,1 o. |  |
|  |  | Dokładność: ≤ 2 o. |  |
| 2. | Prędkość wiatru | Zakres: 0-45 m/s. |  |
|  |  | Rozdzielczość: ≤ 0,01 m/s. |  |
|  |  | Dokładność: ≤ 1,5%. |  |
| 3. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 4. | Zakres temperaturowy | -35oC .. +50oC. |  |
| 5. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA, cyfrowa, RS 232, RS 422, RS485. |  |
| 6. | Obudowa | IP65. |  |
| 7. | Waga | Max. 1 kg |  |
| 8. | Instalacja | Maszt 10 m. |  |
| Temperatura i wilgotność |  |  |  |
| 9. | Temperatura | Zasada pomiaru: czujnik Pt100. |  |
|  |  | Zakres: -30 oC .. +70 oC. |  |
|  |  | Dokładność: min. 0,15 oC. |  |
| 10. | Wilgotność: | Zasada pomiaru: Metoda pojemnościowa. |  |
|  |  | Zakres: 0 %..100 % RH. |  |
|  |  | Dokładność: min. 1,5 % RH. |  |
| 11. | Sposób wentylacji | Wymuszony. |  |
| 12. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 13. | Zakres temperaturowy | -35 oC … +50 oC. |  |
| 14. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 15. | Obudowa | IP65, z osłoną przeciwsłoneczną. |  |
| 16. | Waga | Max. 2 kg. |  |
| 17. | Instalacja | Na maszcie, ok 1,5 m nad dachem kontenera. |  |
| Opad atmosferyczny |  |  |  |
| 18. | Powierzchnia kolektora | 200 cm2. |  |
| 19. | Zakres pomiarowy | Nielimitowany. |  |
| 20. | Rozdzielczość | 0,2 mm/impuls. |  |
| 21. | Dokładność pomiaru | 1% opadu. |  |
| 22. | Materiał zbiorniczka pomiarowego | Stal nierdzewna lub aluminium. |  |
| 23. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 24. | Zakres temperaturowy | -35 oC.. +50 oC. |  |
| 25. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 26. | Obudowa | IP65, stal nierdzewna. |  |
| 27. | Waga | Max. 5 kg. |  |
| 28. | Instalacja | Na dachu kontenera. |  |
| Cieśninie atmosferyczne |  |  |  |
| 29. | Zasada pomiaru | Metoda piezoelektryczna z kompensacją temperatury. |  |
| 30. | Zakres pomiaru | 800..1100 hPa. |  |
| 31. | Dokładność pomiaru | 1 hPa. |  |
| 32. | Korekta wysokości n.p.m | -300..2000 m. |  |
| 33. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 34. | Zakres temperaturowy | +15 oC .. +35 oC |  |
| 35. | Komunikacja | analogowa 0-20/4-20mA |  |
| 36. | Waga | Max. 0,5 kg. |  |
| 37. | Instalacja | W kontenerze. |  |
| Natężenie promieniowania atmosferycznego |  |  |  |
| 38. | Zasada pomiaru | Stos termopar. |  |
| 39. | Zakres spektralny | 310..2800 nm. |  |
| 40. | Zakres pomiarowy | 0..1500 W/m2 . |  |
| 41. | Jakość pomiaru | First class ISO 9060 (WMO). |  |
| 42. | Całkowita niepewność pomiaru (pomiar 1 dniowy) | ≤ 5%. |  |
| 43. | Dryft czułości | ≤1 % na rok. |  |
| 44. | Zasilanie: | 12 V DC. |  |
| 45. | Zakres temperaturowy | -35 oC.. +50 oC. |  |
| 46. | Komunikacja | analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 47. | Obudowa | IP65. |  |
| 48. | Waga | Max. 2 kg. |  |
| 49. | Instalacja | Na maszcie 3–4 m. |  |
| 50. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi mierniki meteo we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z mierników meteo do istniejących dataloggerów CS-MK3. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu mierników meteo na kontenerze. |  |

- 9. Mierniki Meteo – ilość 1 komplet Kod CPV 38400000-9

Mierniki meteo z wyposażeniem podanym poniżej lub równoważnym zostaną zainstalowane i uruchomione na następującej stacji.

Radomsko, ul. Sokoła 4.

Data produkcji – 2014 r.

Standard produkcji – Certyfikat zgodności CE  (załączyć do oferty).

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunek i prędkość wiatru 2D |  |  |  |
| 1. | Kierunek wiatru | Zakres: 0-359o. |  |
|  |  | Rozdzielczość: ≤ 0,1 o. |  |
|  |  | Dokładność: ≤ 2 o. |  |
| 2. | Prędkość wiatru | Zakres: 0-45 m/s. |  |
|  |  | Rozdzielczość: ≤ 0,01 m/s. |  |
|  |  | Dokładność: ≤ 1,5%. |  |
| 3. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 4. | Zakres temperaturowy | -35oC .. +50oC. |  |
| 5. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA, cyfrowa, RS 232, RS 422, RS485. |  |
| 6. | Obudowa | IP65. |  |
| 7. | Waga | Max. 1 kg |  |
| 8. | Instalacja | Maszt 10 m. |  |
| Temperatura i wilgotność |  |  |  |
| 9. | Temperatura | Zasada pomiaru: czujnik Pt100. |  |
|  |  | Zakres: -30 oC .. +70 oC. |  |
|  |  | Dokładność: min. 0,15 oC. |  |
| 10. | Wilgotność: | Zasada pomiaru: Metoda pojemnościowa. |  |
|  |  | Zakres: 0 %..100 % RH. |  |
|  |  | Dokładność: min. 1,5 % RH. |  |
| 11. | Sposób wentylacji | Wymuszony. |  |
| 12. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 13. | Zakres temperaturowy | -35 oC … +50 oC. |  |
| 14. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 15. | Obudowa | IP65, z osłoną przeciwsłoneczną. |  |
| 16. | Waga | Max. 2 kg. |  |
| 17. | Instalacja | Na maszcie, ok 1,5 m nad dachem kontenera. |  |
| Opad atmosferyczny |  |  |  |
| 18. | Powierzchnia kolektora | 200 cm2. |  |
| 19. | Zakres pomiarowy | Nielimitowany. |  |
| 20. | Rozdzielczość | 0,2 mm/impuls. |  |
| 21. | Dokładność pomiaru | 1% opadu. |  |
| 22. | Materiał zbiorniczka pomiarowego | Stal nierdzewna lub aluminium. |  |
| 23. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 24. | Zakres temperaturowy | -35 oC.. +50 oC. |  |
| 25. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 26. | Obudowa | IP65, stal nierdzewna. |  |
| 27. | Waga | Max. 5 kg. |  |
| 28. | Instalacja | Na dachu kontenera. |  |
| Natężenie promieniowania atmosferycznego |  |  |  |
| 29. | Zasada pomiaru | Stos termopar. |  |
| 30. | Zakres spektralny | 310..2800 nm. |  |
| 31. | Zakres pomiarowy | 0..1500 W/m2 . |  |
| 32. | Jakość pomiaru | First class ISO 9060 (WMO). |  |
| 33. | Całkowita niepewność pomiaru (pomiar 1 dniowy) | ≤ 5%. |  |
| 34. | Dryft czułości | ≤1 % na rok. |  |
| 35. | Zasilanie: | 12 V DC. |  |
| 36. | Zakres temperaturowy | -35 oC.. +50 oC. |  |
| 37. | Komunikacja | analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 38. | Obudowa | IP65. |  |
| 39. | Waga | Max. 2 kg. |  |
| 40. | Instalacja | Na maszcie 3–4 m. |  |
| 41. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi mierniki meteo we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z mierników meteo do istniejących dataloggerów CS-MK3. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu mierników meteo na kontenerze. |  |

- 10. Mierniki Meteo – ilość 1 komplet Kod CPV 38400000-9

Mierniki meteo z wyposażeniem podanym poniżej lub równoważnym zostaną zainstalowane i uruchomione na następującej stacji.

Łódź, ul. Gdańska 16.

Data produkcji – 2014 r.

Standard produkcji – Certyfikat zgodności CE  (załączyć do oferty).

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura i wilgotność |  |  |  |
| 1. | Temperatura | Zasada pomiaru: czujnik Pt100. |  |
|  |  | Zakres: -30 oC .. +70 oC. |  |
|  |  | Dokładność: min. 0,15 oC. |  |
| 2. | Wilgotność: | Zasada pomiaru: Metoda pojemnościowa. |  |
|  |  | Zakres: 0 %..100 % RH. |  |
|  |  | Dokładność: min. 1,5 % RH. |  |
| 3. | Sposób wentylacji | Wymuszony. |  |
| 4. | Zasilanie | 12 V DC. |  |
| 5. | Zakres temperaturowy | -35 oC … +50 oC. |  |
| 6. | Komunikacja | Analogowa 0–20/4–20 mA. |  |
| 7. | Obudowa | IP65, z osłoną przeciwsłoneczną. |  |
| 8. | Waga | Max. 2 kg. |  |
| 9. | Instalacja | Na maszcie, ok 1,5 m nad dachem kontenera. |  |
| 10. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi mierniki meteo we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z mierników meteo do istniejących dataloggerów CS-MK3. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu mierników meteo na kontenerze. |  |

- 11. Kontener – ilość 1 Kod CPV 38400000-9

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokalizacja | Łódź, ul. Czernika 1/3. |  |
| 2. | Ogólne | Wykonawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne kontenera | Szerokość: 2,5 m Długość: 3 m Wysokość: 2,6 m |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera | Stalowa, samonośna, ocynkowana, skręcana z profili, wyposażona w 4 uchwyty stalowe skręcone z konstrukcją nośną kontenera, umieszczone w górnych narożnikach kontenera – przeznaczone do przenoszenia kontenera za pomocą dźwigu. |  |
|  |  | Ściany i dach wypełnione min. 80 mm materiałem termoizolacyjnym (wełna mineralna lub styropian). Dach i ściany malowane na szaro, farbą anty-graffiti. Wewnątrz kolor biały. |  |
|  |  | Podłoga izolowana od spodu, materiałem o grubości min 80 mm, pokrytym arkuszem blachy ze stali ocynkowanej. Od wewnątrz wykładzina PCV antyelektrostatyczna, pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. Obciążenie min. 270 kg/m2. |  |
|  |  | Konstrukcja kontenerów winna być wodoszczelna i pyłoszczelna. |  |
|  |  | Konstrukcja ścian musi umożliwiać montaż masztu meteorologicznego do ściany kontenera. |  |
|  |  | Kontener powinien być pozbawiony wszelkiego rodzaju okien oraz kratek wywietrznikowych. Do kontenera stacji nie może dostawać się żadne powietrze z zewnątrz (jedynie z nawiewu klimatyzatora) |  |
|  |  | Drzwi wejściowe powinny być antywłamaniowe, z izolacją termiczną, wyposażone w 2 zamki patentowe. Szerokość min. 90 cm. Powinny być one zlokalizowane na dłuższej ścianie kontenera. Stacja powinna posiadać zamontowany czujnik otwarcia drzwi, którego konstrukcja umożliwia podłączenie do systemu zbierania i transferu danych do centrali systemu pomiarowego zlokalizowanego w siedzibie WIOŚ w Łodzi. |  |
|  |  | Daszek osłonowy nad drzwiami. |  |
| 6. | Dach | Ze spadkiem (nie większym niż 5%) w kierunku innym niż drzwi wejściowe, umożliwiającym powierzchniowe odprowadzenie wody. |  |
|  |  | Wytrzymujący obciążenie min. 200 kg/m2 (obsługa przyrządów przez 2 osoby przebywające na dachu). |  |
|  |  | Wejście na dach za pomocą przenośnej, rozkładanej drabiny przechowywanej wewnątrz kontenera. |  |
| 7. | Przyrządy pomiarowe | Wszystkie przyrządy pomiarowe winny być zainstalowane na szynach teleskopowych, w stojakach aluminiowych 19”, głębokości min. 660 mm. Należy tak dobrać ustawienie półek w stojaku aby pomieścić całe wyposażenie pomiarowe. Oprócz nowych analizatorów (NOx, SO2, CO, O3, PM10) będących przedmiotem niniejszej SIWZ w stacji pozostaje do zainstalowania następujące wyposażenie: - dataloger CMK3, - kalibrator CMK5 wraz z generatorem powietrza zerowego NGA 19S i kompresorem typu MGF firmy M.C.Z. Umwelttechnik, - pyłomierz automatyczny pyłu zawieszonego PM 2,5 typu BAM 1020. |  |
| 8. | Wyposażenie | - blat roboczy o powierzchni ≥ 1m2, - krzesło, - gaśnica ≥ 2 kg, - drabina posiadająca stosowne dopuszczenia, umożliwiająca wejście na dach, - szafki i szuflady dla dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych. |  |
| 9. | Maszt | - maszt meteorologiczny, teleskopowy, z lekkiego stopu aluminium, o wysokości 10 m od poziomu gruntu, - mocowany do ściany kontenera, - z odpowiednim uziemieniem, - stosowne i stabilne mocowanie dla wszystkich czujników meteo. |  |
| 10. | Zapewnienie odpowiednich warunków wewnętrznych | Klimatyzator typu SPLIT pozwalający na regulację temperatury ± 2°C utrzymujący temperaturę wewnątrz kontenera na poziomie 21°C o wydajności chłodzenia około 3,5kW z możliwością grzania wnętrza kontenera (pompa cieplna). |  |
|  |  | Grzejnik elektryczny sterowany instalacją automatyki klimatyzatora o mocy min. 2kW, zainstalowany na ścianie wewnątrz kontenera. |  |
|  |  | Zintegrowana instalacja automatycznego grzania i klimatyzacji pozwalająca na ogrzewanie i chłodzenie kontenera wyłącznie przy użyciu klimatyzatora przy temperaturach zewnętrznych –5 °C do +50°C natomiast w temperaturach zewnętrznych –35 °C do –5°C zapewniająca ogrzewanie kontenera przy użyciu grzejnika elektrycznego. |  |
|  |  | Wyłącznik różnicowo prądowy. |  |
|  |  | Zabezpieczenia obwodów poprzez zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe. |  |
|  |  | System automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatur progowych zadanych przez użytkownika. |  |
| 11. | Instalacja elektryczna, trójfazowa typu TN-C-S | Oświetlenie świetlówkowe rozmieszczone równomiernie na powierzchni sufitu z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach. |  |
|  |  | Min. 16 gniazd wewnątrz kontenera rozłożonych w części posadowienia aparatury pomiarowej. |  |
|  |  | Min. 2 gniazda na zewnątrz kontenera w obudowie wodoszczelnej. |  |
|  |  | Osobne obwody elektryczne dla: - aparatury pomiarowej, - instalacji ogrzewania i klimatyzacji, - gniazd wewnętrznych, - gniazd zewnętrznych, - oświetlenia, - instalacji alarmowej, - uziemienie kontenera. |  |
|  |  | Zamawiający powinien otrzymać: - schemat instalacji elektrycznej, - protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, - protokół z badania charakterystyki wyłącznika różnicowo- prądowego, - protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, - dokumentację elektryczną powykonawczą, Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami. |  |
| 12. | Inne | Alarm antywłamaniowy z sygnalizacją otwarcia drzwi, wyposażony w wewnętrzny czujnik ruchu, klawiaturę systemu alarmowego, sygnalizator świetlny i dźwiękowy. |  |
|  |  | Barierki ochronne na dachu wykonane zgodnie z przepisami BHP wokół całego obramowania kontenera z przewidzianym wyjściem na dach. |  |
|  |  | Kanały instalacyjne z PCV o przekroju min. 50 mm x 100 mm. |  |
|  |  | Wykonanie specjalnego mocowanie na stronie bocznej (węższej) w celu zainstalowania na ścianie dwóch poborników manualnych pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5, typu MicroPNS LVS 17 firmy M.C.Z. Umwelttechnik, na takiej wysokości aby czerpnie pyłomierzy manualnych wystawały ponad krawędź linii dachu kontenera. Poniżej specyfikacja techniczna poborników manualnych pyłu PM 10/PM2.5: - waga pobornika około 60 kg, - wysokość pobornika (do końca głowicy) 158 cm, - długość pobornika 50 cm, (całkowita szerokość z czujnikiem temperatury i wylotem systemu klimatyzacji 80 cm, Rys. Nr 1) - szerokość pobornika 40 cm, - rozstaw szyn mocujących pobornik do podłoża, długość 44,5 cm, - rozstaw szyn mocujących pobornik do podłoża, szerokość 43,5 cm. |  |
|  |  | Rys. Nr 1 |  |
|  |  | Poborniki PM 10 i PM 2.5 powinny być odsunięte od siebie na odległość minimum 50 cm. |  |
| 13. | Manifold | System poboru próby spełniający wymagania następujących norm: PN EN 14212, PN EN 14211, PN EN 14626, PN EN 14625 oraz dodatkowo: |  |
|  |  | Zapobiegać dostawaniu się wody do systemu poboru próby. |  |
|  |  | Być wyposażony w kołnierz ze stali nierdzewnej na przejściu przez dach zapobiegający przeciekom wody do konteneru. |  |
|  |  | Wykonany z materiałów obojętnych określonych w w/w normach (szkło borokrzemowe lub równoważny). |  |
|  |  | Przezroczysty i tak zbudowany aby po wejściu do stacji można było łatwo sprawdzić stan jego zabrudzenia, bez jego demontażu lub jego części. |  |
|  |  | Łatwo rozbieralny. |  |
|  |  | Wyposażony w czujnik przepływu informujący o przepływie w manifoldzie lub jego braku na lokalnym wyświetlaczu. |  |
|  |  | Wyposażony w system wydmuchujący powietrze z manifoldu na zewnątrz kontenera. |  |
|  |  | Manifold typu pionowego z minimum 6 portami wejściowymi. |  |
|  |  | Wlot manifoldu ok. 1 - 1.5 m. nad poziom dachu, wraz z osłoną od uszkodzeń na części powyżej poziomu dachu. |  |
|  |  | Czas przebywania próbki w rurze manifoldu < 3 s (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14211) |  |
| 14. | Instalacja: do zadań Dostawcy należy | Przywiezienie wykonanego kontenera na miejsce posadowienia. |  |
|  |  | Przełożenie wyposażenia z obecnie wykorzystywanego kontenera i jego ponowna reinstalacja w nowym kontenerze z pozostałą aparaturą będącą przedmiotem tego przetargu, tj. analizator ozonu O3, tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, di tlenku siarki oraz pyłu zawieszonego PM10. Do ponownej reinstalacji w nowym kontenerze przewidziano następujące wyposażenie: pyłomierz PM2.5, typu BAM 1020, dataloger CMK, kalibrator CMK5, generator powietrza zerowego, typ NGA 19S wraz z kompresorem. |  |
|  |  | Postawienie kontenera na miejscu instalacji oraz wykonanie instalacji przepustów dachowych do urządzeń w stacji, podłączenie istniejącego zasilania, uziemienie kontenera, instalacja sprzętu wewnątrz kontenera, podłączenie, uruchomienie, sprawdzenie zgodnie z zasadami BHP i dobrej praktyki laboratoryjnej. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest podłączenie i zademonstrowanie poprawnej pracy całej stacji. |  |
|  |  | Przewóz starego kontenera do siedziby WIOŚ w Łodzi na ul. Lipową 16. |  |
| 15. | Dokumentacja | Do dostarczonego kontenera pełna, oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc. |  |
| 16. | Certyfikaty | Stosowne dokumenty odbioru / wykonania instalacji elektrycznej zgodne z polskim prawem. |  |
| 17. | Gwarancja | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. W przypadku awarii kontenera rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w przeciągu 72 godz. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wyłączenia z użytkowania sprzętu z powodu awarii. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  |

- 12. Kontener – ilość 1 Kod CPV 38400000-9

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokalizacja | Radomsko, ul. Sokoła 4. |  |
| 2. | Ogólne | Wykonawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne kontenera | Szerokość: 2,5 m Długość: 3 m Wysokość: 2,6 m |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera | Stalowa, samonośna, ocynkowana, skręcana z profili, wyposażona w 4 uchwyty stalowe skręcone z konstrukcją nośną kontenera, umieszczone w górnych narożnikach kontenera – przeznaczone do przenoszenia kontenera za pomocą dźwigu. |  |
|  |  | Ściany i dach wypełnione min. 80 mm materiałem termoizolacyjnym (wełna mineralna lub styropian). Dach i ściany malowane na szaro, farbą anty-graffiti. Wewnątrz kolor biały. |  |
|  |  | Podłoga izolowana od spodu, materiałem o grubości min 80 mm, pokrytym arkuszem blachy ze stali ocynkowanej. Od wewnątrz wykładzina PCV antyelektrostatyczna, pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. Obciążenie min. 270 kg/m2. |  |
|  |  | Konstrukcja kontenerów winna być wodoszczelna i pyłoszczelna. |  |
|  |  | Konstrukcja ścian musi umożliwiać montaż masztu meteorologicznego do ściany kontenera. |  |
|  |  | Kontener powinien być pozbawiony wszelkiego rodzaju okien oraz kratek wywietrznikowych. Do kontenera stacji nie może dostawać się żadne powietrze z zewnątrz (jedynie z nawiewu klimatyzatora) |  |
|  |  | Drzwi wejściowe powinny być antywłamaniowe, z izolacją termiczną, wyposażone w 2 zamki patentowe. Szerokość min. 90 cm. Powinny być one zlokalizowane na dłuższej ścianie kontenera. Stacja powinna posiadać zamontowany czujnik otwarcia drzwi, którego konstrukcja umożliwia podłączenie do systemu zbierania i transferu danych do centrali systemu pomiarowego zlokalizowanego w siedzibie WIOŚ w Łodzi. |  |
|  |  | Daszek osłonowy nad drzwiami. |  |
| 5. | Dach | Ze spadkiem (nie większym niż 5%) w kierunku innym niż drzwi wejściowe, umożliwiającym powierzchniowe odprowadzenie wody. |  |
|  |  | Wytrzymujący obciążenie min. 200 kg/m2 (obsługa przyrządów przez 2 osoby przebywające na dachu). |  |
|  |  | Wejście na dach za pomocą przenośnej, rozkładanej drabiny przechowywanej wewnątrz kontenera. |  |
| 6. | Przyrządy pomiarowe | Wszystkie przyrządy pomiarowe winny być zainstalowane na szynach teleskopowych, w stojakach aluminiowych 19”, głębokości min. 660 mm. Należy tak dobrać ustawienie półek w stojaku aby pomieścić całe wyposażenie pomiarowe. Oprócz nowych analizatorów (NOx, SO2, CO, PM10) będących przedmiotem niniejszej SIWZ w stacji pozostaje do zainstalowania następujące wyposażenie: - dataloger CMK3, - kalibrator CMK5 wraz z generatorem powietrza zerowego NGA 19S i kompresorem typu MGF firmy M.C.Z. Umwelttechnik. |  |
| 7. | Wyposażenie | - blat roboczy o powierzchni ≥ 1m2, - krzesło, - gaśnica ≥ 2 kg, - drabina posiadająca stosowne dopuszczenia, umożliwiająca wejście na dach, - szafki i szuflady dla dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych. |  |
| 8. | Maszt | - maszt meteorologiczny, teleskopowy, z lekkiego stopu aluminium, o wysokości 10 m od poziomu gruntu, - mocowany do ściany kontenera, - z odpowiednim uziemieniem, - stosowne i stabilne mocowanie dla wszystkich czujników meteo. |  |
| 9. | Zapewnienie odpowiednich warunków wewnętrznych | Klimatyzator typu SPLIT pozwalający na regulację temperatury ± 2°C utrzymujący temperaturę wewnątrz kontenera na poziomie 21°C o wydajności chłodzenia około 3,5kW z możliwością grzania wnętrza kontenera (pompa cieplna). |  |
|  |  | Grzejnik elektryczny sterowany instalacją automatyki klimatyzatora o mocy min. 2kW, zainstalowany na ścianie wewnątrz kontenera. |  |
|  |  | Zintegrowana instalacja automatycznego grzania i klimatyzacji pozwalająca na ogrzewanie i chłodzenie kontenera wyłącznie przy użyciu klimatyzatora przy temperaturach zewnętrznych –5 °C do +50°C natomiast w temperaturach zewnętrznych –35 °C do –5°C zapewniająca ogrzewanie kontenera przy użyciu grzejnika elektrycznego. |  |
|  |  | Wyłącznik różnicowo prądowy. |  |
|  |  | Zabezpieczenia obwodów poprzez zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe. |  |
|  |  | System automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatur progowych zadanych przez użytkownika. |  |
| 10. | Instalacja elektryczna, trójfazowa typu TN-C-S | Oświetlenie świetlówkowe rozmieszczone równomiernie na powierzchni sufitu z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach. |  |
|  |  | Min. 16 gniazd wewnątrz kontenera rozłożonych w części posadowienia aparatury pomiarowej. |  |
|  |  | Min. 2 gniazda na zewnątrz kontenera w obudowie wodoszczelnej. |  |
|  |  | Osobne obwody elektryczne dla: - aparatury pomiarowej, - instalacji ogrzewania i klimatyzacji, - gniazd wewnętrznych, - gniazd zewnętrznych, - oświetlenia, - instalacji alarmowej, - uziemienie kontenera. |  |
|  |  | Zamawiający powinien otrzymać: - schemat instalacji elektrycznej, - protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, - protokół z badania charakterystyki wyłącznika różnicowo- prądowego, - protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, - dokumentację elektryczną powykonawczą. Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami. |  |
| 11. | Inne | Alarm antywłamaniowy z sygnalizacją otwarcia drzwi, wyposażony w wewnętrzny czujnik ruchu, klawiaturę systemu alarmowego, sygnalizator świetlny i dźwiękowy. |  |
|  |  | Barierki ochronne na dachu wykonane zgodnie z przepisami BHP wokół całego obramowania kontenera z przewidzianym wyjściem na dach. |  |
|  |  | Kanały instalacyjne z PCV o przekroju min. 50 mm x 100 mm. |  |
|  |  | Wykonanie specjalnego mocowanie na stronie tylnej (naprzeciw drzwi wejściowych) w celu zainstalowania na ścianie bocznej pobornika manualnego pyłu zawieszonego PM 10, typu MicroPNS LVS 17 firmy M.C.Z. Umwelttechnik, na takiej wysokości na takiej wysokości aby czerpnia pyłomierza manualnego wystawała ponad krawędź linii dachu kontenera. Poniżej specyfikacja techniczna pobornika manualnego pyłu PM 10: - waga pobornika około 60 kg, - wysokość pobornika (do końca głowicy) 158 cm, - długość pobornika 50 cm, (całkowita szerokość z czujnikiem temperatury i wylotem systemu klimatyzacji 80 cm, Rys. Nr 1) - szerokość pobornika 40 cm, - rozstaw szyn mocujących pobornik do podłoża, długość 44,5 cm, - rozstaw szyn mocujących pobornik do podłoża, szerokość 43,5 cm |  |
| 12. | Manifold | System poboru próby spełniający wymagania następujących norm: PN EN 14212, PN EN 14211, PN EN 14626, PN EN 14625 oraz dodatkowo: |  |
|  |  | Zapobiegać dostawaniu się wody do systemu poboru próby. |  |
|  |  | Być wyposażony w kołnierz ze stali nierdzewnej na przejściu przez dach zapobiegający przeciekom wody do konteneru. |  |
|  |  | Wykonany z materiałów obojętnych określonych w w/w normach (szkło borokrzemowe lub równoważny). |  |
|  |  | Przezroczysty i tak zbudowany aby po wejściu do stacji można było łatwo sprawdzić stan jego zabrudzenia, bez jego demontażu lub jego części. |  |
|  |  | Łatwo rozbieralny. |  |
|  |  | Wyposażony w czujnik przepływu informujący o przepływie w manifoldzie lub jego braku na lokalnym wyświetlaczu. |  |
|  |  | Wyposażony w system wydmuchujący powietrze z manifoldu na zewnątrz kontenera. |  |
|  |  | Manifold typu pionowego z minimum 6 portami wejściowymi. |  |
|  |  | Wlot manifoldu ok. 1 - 1.5 m. nad poziom dachu, wraz z osłoną od uszkodzeń na części powyżej poziomu dachu. |  |
|  |  | Czas przebywania próbki w rurze manifoldu < 3 s (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14211) |  |
| 13. | Instalacja: do zadań Dostawcy należy | Przywiezienie wykonanego kontenera na miejsce posadowienia. |  |
|  |  | Przełożenie wyposażenia z obecnie wykorzystywanego kontenera i jego ponowna reinstalacja w nowym kontenerze z pozostałą aparaturą będącą przedmiotem tego przetargu, tj. analizator tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, ditlenku siarki SO2 oraz pyłu zawieszonego PM10. Do ponownej reinstalacji w nowym kontenerze przewidziano następujące wyposażenie: dataloger CMK, kalibrator CMK5, generator powietrza zerowego, typ NGA 19S wraz z kompresorem. |  |
|  |  | Postawienie kontenera na miejscu instalacji wraz z przygotowaniem podłoża oraz wykonanie instalacji przepustów dachowych do urządzeń w stacji, podłączenie istniejącego zasilania, uziemienie kontenera, instalacja sprzętu wewnątrz kontenera, podłączenie, uruchomienie, sprawdzenie zgodnie z zasadami BHP i dobrej praktyki laboratoryjnej. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest podłączenie i zademonstrowanie poprawnej pracy całej stacji. |  |
|  |  | Przewóz starego kontenera do siedziby WIOŚ w Łodzi na ul. Lipową 16. |  |
| 14. | Dokumentacja | Do dostarczonego kontenera pełna, oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc. |  |
| 15. | Certyfikaty | Stosowne dokumenty odbioru / wykonania instalacji elektrycznej zgodne z polskim prawem. |  |
| 16. | Gwarancja | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. W przypadku awarii kontenera rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w przeciągu 72 godz. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wyłączenia z użytkowania sprzętu z powodu awarii. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  |